采  购  文  件

招标编号：THJDS2021-052

项    目：医疗设备采购

2021年11月1日

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

医疗设备采购说明书

江苏省太湖强制隔离戒毒所（以下简称“我所”） 现对医疗设备采购项目组织招标采购，欢迎符合条件的供应商前来参加竞标。

一、项目说明

1、采购内容：医疗设备一批：可视喉镜1台、除颤监护仪1台、医用电子血压计2台、超声波身高体重秤1台、指夹式脉搏血氧仪2台、铝合金救护车担架4台，清创台1台。具体采购明细详见附件1：《医疗设备采购清单及要求》。

2、采购预算：18.5万元。

3、本项目以一次性报定方式确定投标总价，投标总价包括设备、运输、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，含安装调试费用、培训费用、售后服务费用以及相关知识产权和所需缴纳的任何税费。

4、交货、验收：交货期30个工作日，自合同生效之日起计。中标人将货运到我所并负责安装调试，由我所医院验收。不符合要求的，我所有权拒收。

5、质保期限：1年（自验收通过之日起计）。质保期内，提供免费维修保养服务，质保期满后的维修保养按成本价收取。

6、付款方式：货物交付完成并验收合格后，支付至合同金额的95%，5%的余款作为质保金；如中标方无违约行为或设备无故障，在项目验收合格之日起一年后，无息退还5%质保金；如中标方存在违约行为或设备存在严重问题，采购方有权就损失及违约金直接从质保金中予以折抵，不足部分采购方有权要求中标方予以支付。

二、投标人资格

（一）、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的公司法人。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供履行合同所具备的医疗器械生产（经营）许可资质等证明材料）。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、所投产品具有“医疗器械产品注册证”。

（二）、本项目不接受联合体报名。

三、投标要求

1、投标人投标时须提交以下资料（复印件须加盖公章）：

①、公司营业执照复印件；

②、投标人法定代表人身份证复印件；

③、医疗器械生产（经营）许可证复印件；

④、三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺书；

⑤、相关服务承诺书（格式自定）；

2、非法定代表人本人投标的，需提供法定代表人签署的委托授权书（须加盖公章）。

3、投标时须缴纳投标保证金人民币5000元。中标人收到中标通知书后5个工作日内拒签合同的，则投标保证金作为违约金赔偿给我所；未中标的，投标保证金在开标后15个工作日内全额无息退还。未缴纳投标保证金的，投标无效。

投标保证金缴至我所以下账户：

户名：江苏太湖电子实业有限公司

账号：10541001040003919

开户行：中国农业银行苏州金庭支行

投标保证金缴纳凭证（可复印、截屏打印，须清晰记载缴款账户和缴款银行）与招标文件一并提交。

4、投标书须于投标截止时间之前密封送达至我所交易办。

5、报价不得超过预算金额，超过的投标无效。

四、开标与评标

1、我所在开标前对投标书予以严格的保密。

2、开标、评标人由我所指定。开标、评标遵循公开、公正、公平的原则，我所将综合考虑投标人报价、经营资质、技术能力、等因素，择优选择中标人。

3、开标后，我所以电话等方式通知投标人。中标人应在接到电话通知后3个工作日内到我所领取中标通知书，在接到中标通知后5个工作日内拒签合同的，我所有权重新选择中标人或重新招标。投标人可登陆www.thdzzbb.com网站查询招标结果。

4、签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采购分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

5、我所对未中标的不承担解释和说明义务。

五、招标文件的领取时间及地点

时间：招标公告发布之日起至2021年11月8日，每日上午9：00—11：00，下午13：30—16:00(公休日、节假日除外),逾时作自动放弃。

地点：苏州市吴中区金庭镇江苏省太湖强制隔离戒毒所办公楼102室。

六、投标截止时间

2021年11月9日下午15：00前。

投标人应在投标截止时间前将投标书封装送至我所。逾期送达的投标文件恕不接收。

七、联系方式

联系人：彭女士

联系电话：0512—66374653

附件1：《医疗设备采购清单及要求》

附件2：《关于资格文件的声明函》

附件3：《法定代表人授权书》

附件4：《报价书》

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

2021年11月1日

- 附件1：         医疗设备采购清单及要求

- 一、可视喉镜（品牌优亿TD-C-IV-3）

1、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

2、一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm

3、一次性喉镜片可插入镜片长度：108mm

4、渐缩型镜片前端厚度：12.5mm

5、镜片角度：42度

6、视场角60º±15%

7、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

8、显示器线素不低于720*480

9、分辨率≥7.87 LP/mm

10、纺锤型短手柄设计，握持舒适

11、具有特殊防雾功能

12、充电器输入：100-240VAC 50/60Hz

13、充电器输出：5V，1000mA

14、充电时间：＜3小时

15、持续放电时间：＞3小时

16、充电次数：＞300次

17、内置可充电式锂电子聚合物电池

18、由厂家负责售后服务

二、清创台

1、规格:1000*540*750mm/1200*45*7500mm

2、材质：SUS304优质不锈钢

3、结构与配置：

1）上下两层，四根立柱；车体两端带有把手，便于车辆推拉；

2）上层面平推拉盖，结构拉动灵活，可根据需要开、合使用；

3）平推拉盖下有冲洗漏斗，此结构可防止冲洗液飞溅；

4）车体下层为板条状结构，可搁置污物桶；

5）配一污物桶，以接收冲洗物；

6）配置4-φ100聚氨酯万向静音脚轮，防卷发，两轮带刹。

三、铝合金救护车担架

1、产品车体部分主要采用铝合金结构，配接件铝合金压铸，具有轻便韧性好，容易消毒。

2、本担架车采用折腿机械结构，通过右手手柄控制折叠，仅需一名救护人员把病人推上救护车。

3、本担架车采用海绵软垫，靠背可调节角度，使病员躺卧更舒适。

4、本担架车的车轮外围采用橡胶材料，结实耐用

5、我公司所有产品资质齐全，质保一年。

6、救护车担架旋转保险柄，捏动两侧手柄，即可推上救护车。需要低位时，旋转保险柄，捏动手柄，担架会自动放下。

7、当运送病员到达病房或目的地后，打开后固定锁，慢慢从救护车内拉下担架腿会自动放下。

8、担架两端及脚部位的扶手，采用回转式弹性锁紧装置，翻上锁紧装置，保障病人安全，翻下方便病人上下。

9、担架头部需抬高或放低时，按动担架头部下面的红色调节杆，可向上或向下调节头部角度。

10、展开尺寸190*55*92cm，折叠尺寸190*55*26cm。

四、除颤仪(飞利浦DFM100)

1、工作条件

1.1	交流电源: 100V-240V,50Hz/60Hz,内置可充电锂电池

1.2	工作温度摄氏0-45摄氏度;存储温度摄氏-20-70摄氏度

1.3	环境湿度:15-95%

1.4	工作及存储最高海拔高度15000英尺（4500米）

1.5	防水/ 防固体颗粒：达到防护等级 IP54

2、技术规格

2.1	除颤

2.1.1	双相截顶指数波，根据病人阻抗不同调整除颤波形，保持最有效的经心电流

2.1.2	充电到最大能量时间不大于6秒

2.1.3	成人首次除颤能量150J，不递增。

2.1.4	面板最大能量选择档位≤200J，

2.1.5	最小除颤能量为1J

2.1.6	除颤可手动及AED模式下操作,带语音提示功能

2.1.7	具备成人及婴幼儿/儿童AED模式，成人AED模式默认除颤能量为150J，婴幼儿/儿童AED模式默认除颤能量为50J

2.1.8	在监护及AED模式下，具备成人、婴幼儿/儿童一键切换按钮

2.1.9	可自定义AED除颤能量

2.1.10	具有同步心脏电复律功能，同步功能启动时，面板上同步电复律按钮可背光亮起，起到提示作用

2.1.11	成人、儿童电极一体化除颤电极板，带胸壁阻抗接触灯指示。使用多功能电极片时，屏幕上具有胸壁阻抗接触指示。

2.1.12	除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间

2.2	心电监护

2.2.1	高分辨率彩色TFT显示屏

2.2.2	显示屏 ≥7 寸

2.2.3	3道波形显示

2.2.4	可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率快/心率慢、心搏停止、室颤/室速、室速、极度心动过速、室性早搏心率、起搏器未夺获、起搏器未起搏。

2.2.5	3导心电监护功能

2.2.6	频率响应：诊断性0.05-150Hz  监护0.15-40Hz EMS 2-20Hz

2.3	电池

2.3.1	可充锂电池

2.3.2	电池上具有电量指示灯

2.3.3	至少可监护 2.5小时 （持续监护心电图和 SpO2，每 15 分钟抽检一次 NBP）

2.3.4	100次全能量放电

2.3.5	电池具有快速充电技术，2小时充电到80%，3小时充电到100%

2.3.6	面板具有独立的电池/电源指示灯

2.4	数据存储

2.4.1	最长事件概要中存储最长 8 小时的数据，包括 2 个连续心电图波、1  个容积描记波、研究波（仅限 AED  模式）事件和趋势数据。最多可存储大概 50  个时长约 30  分钟的事件概要。

2.4.2	USB数据导出

2.5	全中文操作界面及语音提示

2.6	具有事件标志功能

2.7	具有智能自检系统，关机状态下可进行每小时、每天、每周自动检测

2.8	具有待机状态灯指示功能，使仪器状态一目了然

2.9	具有生命体征趋势回顾功能

2.10 	具备旋钮式的智能菜单导航按钮，方便快速功能定位

2.11 	可满足医院以后扩展监护功能的使用，可升级SPO2、NIBP、EtCO2（主路/旁路）等功能

五、医用电子血压计(欧姆龙HBP-9021)

1、测量方法：示波法

2、显示方法：彩色LCD显示

3、压力显示范围： 0-299mmHg：

4、测量范围：血压：0-299mmHg：脉搏数:40-180次/分

5、测量位置：左右臂均可测量

6、压力监测：半导体压力传感器

7、精确度： 血压±3mmHg以内，脉搏：读取数值的+2%以内

8、加压：压力泵自动加压方式

9、减压：电磁控制阀自动减压系统

10、超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护。急速排气时间不大于10秒

11、肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有指示灯提示手臂放置位置是否正确 (准确定位肱动脉，提高测量精度)

12、臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒（针对身材较高人士具有良好的测量保证功能）

13、适合臂周：17cm-42cm

14、平均测量功能：有

15、广告功能：有（客户可根据需求编辑）

16、干扰提示：干扰情况用户提醒、干扰波形图打印显示(需提供打印波形图并加盖公章)

17、高血压计判定功能：可根据测量值自动判定高血压程度

18、抗菌设计：机身及袖套全部采用抗菌材料（需提供国外或国内相关机构检测报告）

环境传感系统（选配）

19、音乐待机功能：测量结束后一定时间可切换至待机模式，并可选择音乐播放

20、电击防护：ⅱ类B型设备

21、语音功能：测量过程提示、测量结果播报

22、用户教育：根据测量结果，显示提示信息

23、通信数据输出：RS-232标准接口，连结电脑同步管理、专用软件配套

24、打印装置：全中文热敏打印、自动裁纸、多种模式可选

25、压力单位：mmHg和Kpa两种模式互选

26、配置专用桌、椅

28、附件：操作指南卡1个，臂套2个，打印纸1卷，电源线，使用说明书

六、超声波身高体重秤（欧姆龙HNH-219）

额定电源：AC 220V±10% 50Hz

额定输入功率：≤30W

使用环境温湿度：+5℃ ~ +40℃ 10% ~ 95%RH

保存环境温湿度：-20℃ ~ +60℃ 10% ~ 95%RH

通风良好，干燥的室内，周围空气中应无腐蚀性气体

运行大气压力：860 ~ 1060hPa

运输和保存大气压力：860 ~ 1060hPa

测量范围：  身高： 70 ~ 200cm

允许误差： +5℃ ~+10℃（含+10℃） ±0.6cm，

+10℃ ~+40℃ ±0.5cm

重量： 5.0 ~ 200kg   允许误差：±0.1kg

※显示屏：单色测量屏        6.3英寸

外形尺寸：长约590×宽约420×高约2350 mm

本体重量：约37kg±1kg

使用年限：五年以上

其他功能：

1）※BMI值计算

2）自动热敏打印

3）语音提示测量步骤

4）语音播报测量结果

5）※自动/手动测量模式，手动模式时，红外遥控操作

6）提供标准校正工具

7）RS-232数据传输

8）※纬度补偿功能，使体重测量更精确

七、指夹式脉搏血氧仪(美国燕牌9590）

简单--自动快速开机，简单的点测试

出众的精准度--经世界各地临床医师使用验证

低廉的操作成本--无需额外传感器

高效—可连续操作36小时，2500个测试点

●高技术的结晶，集脉搏血氧仪和探头于一体

*无操作键，全智能工作

●测量方式：双波长测量

*数值显示：大屏幕LED显示，即使光线很差的地方SpO2、脉搏数值也清晰可见

*病人脉搏显示：三色分析系统，LED快捷地显示脉搏质量

●测量范围：

血氧饱和度：0—100%

*脉搏率18-321

●测量精度：

血氧饱和度：±2S.D.

心率：±3%

*电池：两节AAA电池，可连续工作36小时

●最宽的环境温度和湿度：

温度：0℃—40℃

湿度：10—90%（无冷凝）

*高操作海拔：最高12192米

*尺寸：3.32cmX3.22cmX5.63cm，重量：53.5g(含两个AAA碱性电池)

标准配置:主机壹个,包装套壹个,说明书壹本.

附件2：

关于资格文件的声明函

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本公司愿就由贵所组织实施的编号为            号（招标编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿承担由此产生的一切后果。

（投标方）法定代表人签字：

投标人：（单位盖章）：

年   月   日

附件3：

法定代表人授权书

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本授权委托书声明：我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司授权代理人，就江苏省太湖强制隔离戒毒所医疗设备采购项目活动及合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

代理人身份证号码：

代理人电话：

年   月  日

附件4：                报  价  书

致：江苏省太湖强制隔离戒毒所

1、我方承诺接受《医疗设备采购说明书》所有要求，对现场进行了勘踏，对项目作了全面和充分的了解，明确了项目内容和要求，现报价如下：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可视喉镜 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 除颤监护仪 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 医用电子血压计 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 超声波身高体重秤 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 指夹式脉搏血氧仪 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 铝合金救护车担架 | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 清创台 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 合计 | 元（大写： ） |  |  |  |

上述报价包含设备、运输、培训、安装、管理、维护、保险、利润、税金等一切费用。如果贵所接受投标：

a、我方保证提供的设备质量符合国家标准、行业标准、招标说明书及合同要求。

b、我方保证按售后服务承诺书的内容提供售后服务。

2、我方同意在从规定的递交标书之日起20日内遵守投标书和经我方签署的所有投标书附件，在该期限之前，本投标书对我方始终有约束力，并可随时被接受。

3、不管是否中标，贵方不负担我方的任何投标费用。

4、投标综合说明（供货措施及需要说明的事项和承诺）：

签字：（盖章）

年   月   日